采购需求及技术规格要求

# 1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空室 | 1 | 合同签订后3个月 |
| 2 | 支架 | 1 | 合同签订后3个月 |
| 3 | 其他 | 1 | 合同签订后3个月 |

招标方只提供技术方案和技术要求及关键尺寸，具体设计及图纸由投标方完成。

# 2、工程技术要求

## 2.1、设备的主要用途及功能

- 为内部设备提供高真空环境。

- 在超压情况下提供一个约束屏障，保证真空室的完整性。

- 为内部部件及其它系统提供接口和支撑。

- 各个支架及导轨对部件及真空室支撑并移动。

## 2.2、 技术性能指标要求

为了满足真空系统的功能要求，拟定的真空室主要性能参数和设计指标如下表所示。

表 2-1真空室主要性能参数和设计指标

| 序号 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单条焊缝漏率 | ﹤1.0×10-10 Pa·m3/s | 关泵检漏 |
| 2 | 检漏极限真空 | 优于5.0×10-3Pa | 分子泵机组抽24h |
| 3 | 总漏率 | ﹤1.0×10-9 Pa·m3/s | 分子泵检漏，给出漏放率计算过程。 |
| 4 | 真空室内部净空间尺寸 | 内半径约1128mm、长约3500mm、壁厚约15mm。两段腔体组装，单个部件重量不超过5吨。 | 尺寸为内部净空间尺寸，形状为圆形截面的真空腔体，具体尺寸需根据现有圆真空室确认。 |
| 5 | 整体尺寸误差 | 外部<10mm，内部小于<5mm，密封法兰和设备安装底座加工尺寸误差小于+/-0.5mm，螺栓孔位置度误差小于+/-1mm，平面度和平行度误差小于1mm | 未标注公差的尺寸需按照GB/T1804－2000 《未注公差的线性和角度尺寸公差》m等级。未注焊接公差参看ISO13920-AF |
| 6 | 抽真空允许最大变形量 | 整体﹤5mm，密封面法兰所有尺寸变形小于+/-1.5mm | 因变形造成螺栓卡死现象为不合格 |
| 7 | 真空室材料 | 材料为304 | 采用大型优质钢材厂家，推荐厂家：太钢、宝钢、酒钢，须提供材质证明和厂家信息 |
| 8 | 导轨和支撑滑轮组 | 厂家自行选型，须提供详细选型方案 | 导轨长4.2米左右，具体长度需根据现场需求确定，承重安全系数为1.5倍。 |
| 9 | 内壁粗糙度 | 真空室内壁镜面抛光 |  |
| 10 | 支撑基座 | 4.2米长左右（需满足新增段移动），高度与现有支撑底座保持一致，材料为304不锈钢 | 高度便于人员安装螺栓即可，承重安全系数为1.5倍 |
| 11 | 中心化器及离子源支撑 | 2.7米高左右，具体高度需根据现场确定，材料为304不锈钢 | 高度便于人员安装螺栓即可，承重安全系数为1.5倍 |
| 12 | CFC靶移动支撑 | 高度0.65米左右，具体高度需根据现场确定，保证CFC靶中心在束中心，材料为304不锈钢 | CFC靶支撑具备沿着束传输方向移动1.9米左右，垂直束传输方向移动1.1米左右，靶背面不被遮挡，承重安全系数为1.5倍 |

注：极限真空：投标方提供合理的检漏方案供招标方选用，招标方同意后可按照投标方提供方案进行检漏验收。