# 第七章 采购需求

- 货物需求一览表

本次采购标的物为传感器及相关配件一批，下表1为货物需求一览表：

表1 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铠装热电偶 | 10 | 只 | 具体规格见四、技术参数 |
| 2 | 压力传感器 | 6 | 台 | 具体规格见四、技术参数 |
| 3 | 压差传感器 | 8 | 台 | 具体规格见四、技术参数 |
| 4 | 科氏力质量流量计 | 1 | 台 | 具体规格见四、技术参数 |
| 5 | 手操器 | 1 | 台 | 具体规格见四、技术参数 |
| 6 | 信号转换模块、补偿导线、信号线等 | 1 | 批 | 具体规格见四、技术参数 |

- 货物的主要用途及功能

本次采购货物主要用于超临界二氧化碳热工实验回路（以下简称“超碳回路”）系统特性测量，承担关键参数测量、数据采集记录、运行状态监测及试验验证支撑等功能。本项目需开展超碳回路系统特性测量所需传感器的供货、安装及调试（试验平台都位于安徽省合肥市庐阳区聚变堆主机设施园区13#厂房）。所采购货物应满足超碳回路在运行工况下的测试需求，为系统性能测试、试验过程记录提供准确、可靠、连续的数据支撑。

所采购货物应满足试验平台对系统及主要设备运行参数监测、性能测试、数据记录和分析评价的要求，用于验证超碳回路热工水力特性及相关设计方案的合理性和可行性，并为后续系统设计优化、运行控制策略制定、设备运行评估及工程化应用提供依据。所供货物应具备良好的测量精度、响应特性、稳定性及可靠性，满足系统长期运行要求，确保测量系统完整、数据真实准确，并符合国家及行业现行标准、规范的有关规定。

- 工作条件

本次采购传感器的工作条件如表2所示：

表2 传感器的工作条件

| 系统回路设备位号 | 传感器类型 | 测量范围 | 运行工况 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回热器101HE | 热电偶 | 0-450℃ | 12MPa, CO2 | 4 |
| 电加热器101EH | 热电偶 | 0-500℃ | 12MPa, CO2 | 1 |
| 冷凝器102HE | 热电偶 | 0-200℃ | 12MPa, CO2 | 2 |
| 冷凝器102HE | 热电偶 | 0-100℃ | 1.6MPa, H2O | 1 |
| 试验段 | 热电偶 | 0-500℃ | 12MPa, CO2 | 2 |
| 回热器101HE | 压差传感器 | 0-248kPa | 0-12MPa, 0-500℃, CO2 | 2 |
| 回热器101HE | 压力传感器 | 0-12MPa | 0-500℃, CO2 | 2 |
| 试验段 | 压力传感器 | 0-12MPa | 0-500℃, CO2 | 2 |
| 试验段 | 压差传感器 | 0-248kPa | 0-12MPa, 0-500℃, CO2 | 2 |
| 试验段 | 压差传感器 | 0-2MPa | 0-12MPa, 0-500℃, CO2 | 2 |
| 冷凝器102HE | 压差传感器 | 0-248kPa | 0-12MPa, 0-100℃, CO2 | 1 |
| 冷凝器102HE | 压力传感器 | 0-12MPa | 0-12MPa, 0-100℃, CO2 | 1 |
| 冷凝器102HE | 压差传感器 | 0-248kPa | 0-1.6MPa, 0-100℃, H2O | 1 |
| 冷凝器102HE | 压力传感器 | 0-1.6MPa | 1.6MPa, H2O | 1 |
| 高温SCO2质量流量 | 质量流量计+密度计 | 0-1.5 kg/s | 12MPa, 300~350℃, CO2 | 1 |
| 475手操器 | / | / | / | 1 |
| 信号转换模块、补偿导线、信号线等 | / | / | / | 1 |

- 主要技术指标

### 4.1. 总体技术要求

供应商应根据采购技术规格书的要求，对仪器仪表进行计算、选型和制造，所有的材料、制造工艺应满足国际、国家、企业标准以及满足技术规格书的要求。

现场仪表必须完全满足工艺装置的特殊工况要求，其性能必须满足在规定的条件下连续安全生产运转的要求。

所选用的仪表应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的产品、便于维护和操作，能够有效抵御现场失电干扰、电磁干扰和现场机械振动。

所有仪表均需进行第三方检定或校准并提供证书，保证仪表精度满足设计要求。

仪表设备应设有不锈钢材料制成的铭牌，并采用耐腐蚀的紧固件将其固定在仪表本体上，其位置应在仪表设备安装后便于观看的地方。除另有规定，铭牌至少应有下列内容：

- 制造厂厂名和产品出厂日期、产品编号

- 仪表名称和仪表位号

- 仪表规格和型号，包括但不限于：口径、压力等级、材质等

- 技术性能，包括但不限于：精度、测量范围、防爆及防护等级等

### 4.2. 流量计技术要求

- 应选用科里奥利力质量流量计，所选用的流量计应符合国家有关技术标准及规范并予以说明。被测介质为超临界CO2，工作温度：300℃~350℃，工作压力：11Mpa，设计压力：20Mpa，流量范围：0 - 2 kg/s；

- 过程连接：1- 1/2”ANSI 2500 # RTJ 法兰，流量计要求配套提供法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件，流量计应安装在直管段上，流量计前后至少应留30倍管径或者1m的直管段。

- 流量计的材质依据工艺管道材质进行选择。流量计精度不高于±0.25% F.S.，标准4-20mADC信号输出，带HART通讯协议，24VDC二线制供电；带现场指示表（液晶数字显示），防护等级至少为IP65。

- 质量流量计需要附带密度测量模块，能够实现对于工质的密度在线测量。

### 4.3. 压力仪表技术要求

- 允差不低于±0.04%。

- 防护等级：IP65，带LCD液晶显示，LCD耐温要求-40～85℃。

- 两线制，输出4-20mA/HART信号，功率＜1W。

- 要求工艺接口：1/2inNPT内螺纹接口，配304-1/2inNPT－M20*1.5热工专用管接头，

- 变送器故障能低电流报警输出。

- 变送器刷新时间小于125毫秒，带设备位号的不锈钢铭牌。

- 变送器应为智能型仪表，可以快速地对工艺过程进行检测、数据处理和存储；有良好的自诊断和远程设定通讯功能；精度要求一般为±1%FS，标准4-20mADC信号输出，带HART通讯协议，24VDC二线制供电；带现场指示表（液晶数字显示），可进行设定操作；变送器的零点和量程调整方便，零点的稳定性好，量程比可达100:1。

- 变送器应为体积小，重量轻，安装方便。变送器应采用导压管安装方式，一般不采用管道直接安装的型式（隔膜密封压力/差压变送器和法兰式液位变送器除外）。

- 变送器需随表配套必要的安装附件及接头，包括工艺接头，安装支架等，并根据需要提供阀组（阀组需配带对焊式接头）等。

- 变送器可在各种恶劣环境下使用，防护等级至少为IP65。

### 4.4. 压差仪表技术要求

- 允差不低于±0.04%。

- 防护等级：IP65，带LCD液晶显示，LCD耐温要求-40～85℃。

- 两线制，输出4-20mA/HART信号，功率＜1W

- 要求工艺接口：1/2inNPT内螺纹接口，耐管道静压30MPA，

- 含阀组，配原装304-1/2inNPT－M20*1.5热工专用管接头，

- 变送器故障能低电流报警输出。

- 变送器刷新时间小于125毫秒，带设备位号的不锈钢铭。

- 变送器应为智能型仪表，可以快速地对工艺过程进行检测、数据处理和存储；有良好的自诊断和远程设定通讯功能；精度要求一般为±1%FS，标准4-20mADC信号输出，带HART通讯协议，24VDC二线制供电；带现场指示表（液晶数字显示），可进行设定操作；变送器的零点和量程调整方便，零点的稳定性好，量程比可达100:1。

- 变送器应为体积小，重量轻，安装方便。变送器应采用导压管安装方式，一般不采用管道直接安装的型式（隔膜密封压力/差压变送器和法兰式液位变送器除外）。

- 变送器需随表配套必要的安装附件及接头，包括工艺接头，安装支架等，并根据需要提供阀组（阀组需配带对焊式接头）等。

- 变送器可在各种恶劣环境下使用，防护等级至少为IP65。

### 4.4. 热电偶及变送器技术要求

1、温度变送器：

- 准确度不低于0.1级，允差不低于±0.1%。

- 输出4-20mA/HART信号。

- 按招标人要求通讯接口配快速插拔2芯电缆航空插头，插头对接罩内径16mm。

- 耐温要求：0～500℃。

- DIN B 式头部安装型和导轨安装型变送器类型。

- 带CE标识，符合IEC 61326-1:2006和IEC 61326-2-3:2006标准要求。

- 支持通用传感器输入（RTD、T/C、mV、ohms）的单传感器能力。

- 热电阻和热电偶输入，变送器的稳定性应能在12个月内可保持±0.1%读数或0.1℃（以较大的为准）。

2、铠装热电偶：

- 二线制，活动卡套形式、配底座等，铠装热电偶须装配于同期采购的温度变送器上一同供货。

- 铠装，K型，单支铠装芯，外保护管1Cr18Ni9Ti。

- 测量温度范围：0~500℃。

- 允差等级不低于1级，符合标准规范：JJF 1262-2010、JJG 351-1996等。

- 电阻要求：当环境温度为20±15℃，相对湿度不大于80%时，热电偶元件的偶丝与金属外套管之间的绝缘电阻应大于1000MΩ.m（试验电压为500±5V.DC）。

- 可绕度：可绕曲半径不小于其外径的5倍。

- 温度补偿：采用补偿导线法。

- 技术服务要求及质保要求

### 5.1. 技术服务要求

供应方向需求方提供在物项采购阶段、现场安装与调试阶段、维保阶段应有的技术服务。包括但不限于以下内容：

（1）供货周期及质量保证；

（2）物项供应及文件供应；

（3）现场施工安装工作（包括现场施工准备和管理、技术澄清、答疑）；

（4）技术交底及培训工作，供应方负责对需求方进行设备安装、使用、维护、保养、分解组装、二次开发的培训，并提供所需的技术文件和资料，确保需求方在使用试验系统明确系统设备使用方法及操作规范；

（5）调试阶段工作。

### 5.2. 质保要求

供货商负责试验段的设计和供货，负责编制制造相应的技术文件，严格按照规定的程序和标准，认真做好各项工作，保证产品性能、质量满足技术规格书和相关法律法规的要求。质保期（项目最终验收后12个月）内及时响应，在24小时内响应，并在48小时内到现场解决问题；超过质保期后出现的质量问题，供应方应积极配合需求方进行维修或更换。

### 5.3.包装和运输

（1）设备须在出厂验收合格后方可进行包装、发货。

（2）设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。乙方应对不合适的包装所引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。

（3）设备内件的包装，应保证在运输和储藏过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细标记和装箱清单。设备的备品备件应单独装箱发货。并同时在每个单独包装外标识内件的名称及数量。

（4）装箱清单要求：装箱清单应包括设备清单和随机文件清单。

- 验收标准及验收程序

### 6.1. 仪表出厂验收

乙方应提前7天通过书面形式通知甲方。甲方将于7个工作日内以书面或邮件形式向乙方通报工作日程安排。乙方负责组织出厂验收，甲方及业主确认出厂验收合格后，乙方才可开展产品交付工作。

出厂验收具体内容：

1）材料合格证和尺寸检查。应根据设计图纸的要求提供设备制造采用材料的合格证明，同时进行设备最终尺寸检查。

2）最终清洁。在设备打包运输之前，应对设备所有可达区域进行检查，确保设备内部不存在异物，内外部表面无污染。

### 6.2. 现场调试和验收

产品运达合同约定地点后，在约定时间内，甲方及业主将组织开箱检查，乙方应派代表参加开箱检查，依据发货装箱单和合同对产品状态进行检查，确认发货的产品与到达现场的产品相一致。如果乙方不派代表参加开箱检查，视为认同甲方及业主的检查结果，并在收到开箱结果后7天内处理完开箱过程中出现的问题，如乙方未及时处理完成，则甲方有权自行处理，所产生的所有费用将直接从合同中扣除。对于产品和文件因运输造成的缺损，根据产品损坏程度，乙方应在7天内加以解决。

产品在现场安装完成并经调试合格后，甲方及业主进行产品现场验收，并签署现场验收证书。

- 引用标准、规范

采购仪表应遵循如下标准执行，具体如表 1所示。

表 3采用的规范、标准（参照最新版执行）

| ISO 9001 | ISO质量控制体系 |
| --- | --- |
| GB/T 29482.1-2013 | 工业机械数字控制系统 第 1 部分：通用技术条件 |
| GB/T18268.1-2010 | 测量、控制和试验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分： |
| GB 30439.2-2013 | 工业自动化产品安全要求 第2 部分：压力/差压变送器的 安全要求 |
| GB 30439.5-2013 | 工业自动化产品安全要求 第5部分: 流量计的安全要求 |
| GB/T16839.2-1997 | 热电偶 第2部分：允差 |
| GB/T50093 | 自动化仪表工程施工及质量验收规范 |
| GB 50115-2009 | 工业电视系统工程设计规范 |
| HG/T20507 | 自动化仪表选型设计规范 |
| HG/T20509 | 仪表供电设计规范 |

八、品牌要求建议

部分采购的传感器推荐品牌要求如表 4所示

表 4 主要设备推荐品牌

| 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- |
| SCO2质量流量计* | 雷奥尼克、E+H、西门子或同等类似品牌 |
| 压力变送器 | 罗斯蒙特、霍尼韦尔、德国威卡或同等类似品牌 |
| 压差变送器 | 罗斯蒙特、霍尼韦尔、德国威卡或同等类似品牌 |
| 温度变送器 | 罗斯蒙特、霍尼韦尔、西门子或同等类似品牌 |

注：投标人可以选择性能相当于或优于参考品牌的其他品牌产品，其中标注“*”的项如果选用其他品牌产品，需要提供相关证明档次不低于参考品牌。