采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氚兼容前级泵 | 1套 | 合同签订后2个月 |
| 2 | 涉氚罗茨泵组 | 1套 |  |

2、工程技术要求

2.3.1 氚兼容前级泵

（1）入口法兰：CF40

（2）出口法兰：CF40

（3）供电方式：单相电，AC220V

（4）无油，工艺气体对外密封均为金属，符合涉氚安全；抽气泵无齿轮油箱，无液态油。

（5）漏率＜5E-9Pa.m³/s；

（6）极限真空≤3Pa；出口压力≥3.5bar（a）

（7）抽速不低于40m³/h

（8）控制方式：可I/O远程

（9）泵抽速控制范围：40-100%

（10）泵端无线路板类似电子元器件

（11）长宽不得超过830×830mm

(12)二次包容要求：

A:满足监控运行的氧传感器，露点仪等；

B:防护漏率≤6.67×10-7 Pa·m³/s；

C:主体为不锈钢，面板为金属

D:满足被包容泵体连续24小时连续运行环境

(13)二级包容结构需安装电离室：

A电离室有效体积：不低于1L；

B测量量程范围: 3.7E+4Bq/m3至3.7E+10Bq/m3；

C供电方式：内置充电电池或外部供电；

D信号输出：RS485（或以太网接口）等具备远程信号输出功能的接口；

2.3.2 涉氚罗茨泵组

（1）入口法兰：DN160

（2）出口法兰：DN40

（3）供电方式：三相电，380V

（4）泵组抽速：≥1800m3/h，水冷电机。

（5）前级螺杆泵抽速：≥260m3/h。

（6）泵组极限真空：优于2E-1Pa。

（7）水气处理能力：不低于 1.5kg/h

（8）泵壳漏率：≤1E-6Pa.m³/s

（9）二次包容要求：

A:满足监控运行的氧传感器，露点仪等；

B:防护漏率≤6.67×10-7 Pa·m³/s；

C:主体为不锈钢，面板为金属

D:满足被包容泵体连续24小时连续运行环境

（10）二级包容结构需安装电离室：

A电离室有效体积：不低于1L；

B测量量程范围: 3.7E+4Bq/m3至3.7E+10Bq/m3；

C供电方式：内置充电电池或外部供电；

D信号输出：RS485（或以太网接口）等具备远程信号输出功能的接口；

（11）远程方式：可I/O或RS485（或以太网接口）等具备远程信号输出功能的接口；