采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 速调管 | # 1 | 合同签订后2个月内 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

速调管是一种基于速度调制原理将电子注能量转换成微波能量的真空电子器件，是低杂波微波源系统的核心组成部分。本次采购的速调管将用于EAST设备更新改造项目中的低杂波电流系统中。

2.2、 工作条件

1）激励源：

频率：4.6GHz；功率：0.3~3W。

2）阴极（负高压）：

电压：≤62kV；电流：≤18A。

- 钛泵：

数量：2组；电压：4.5~5kV；电流：＜10uA。

- 磁线包：

电流：≤35A；电压：≤100V。

- 灯丝（直流供电）：

电压：15~24V；电流：10~12A；风冷流量：≥22m3/h。

- 水冷：

| 序号 | 管路 | 数量 | 流量 | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集极 | 1路 | ≥40T/h | 0.1~0.9MPa |
| 2 | 管体 | 1路 | ≥1.2T/h | 0.1~0.6MPa |
| 3 | 窗和波导 | 2路 | ≥0.5T/h | 0.1~0.6MPa |
| 4 | 磁线包 | 1路 | ≥0.5T/h | 0.1~0.6MPa |

7）环境：

工作温度：0℃~50℃；相对湿度：10%~80%。

2.3、 技术性能指标要求

主要技术指标

| 技术指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 中心工作频率 | 4.6GHz |
| 最大输出功率 | ≥500kW |
| 运行脉宽 | ≥1000秒 |
| 输出窗口数量 | 2 |
| 增益 | >53dB |
| 最大效率 | 45%±2% |
| 管体电流 | <100mA |
| 收集极散热能力 | ≥700kW |

电气与微波接口要求

| 接口名称 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 钛泵供电接口 | LHZS10IIE（插座） | 须防水设计 |
| 磁线包供电接口 | XCD22F4Z1JP1 | 插针镀金 |
| 灯丝供电负极接口 | 外接Φ10铜鼻 | 黄色热缩管 |
| 负高压（灯丝供电正极）接口 | 外接Φ10铜鼻 | 红色热缩管 |
| 微波输入接口 | SMAK |  |
| 微波输出接口 | BJ48 47.55mm×22.15mm |  |
| 接地端子 | 管体Φ10 收集极Φ10 |  |

屏蔽要求

| 部件 | 要求 |
| --- | --- |
| 收集极 | 纯铁屏蔽，平顶 |
| 磁线包 | 纯铁屏蔽 |
| 电子枪 | 纯铁屏蔽 |