采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速寿命实验平台真空杜瓦系统 | 1 | 见前附表 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

加速寿命实验平台需要研发一套真空杜瓦系统，含移动平台、支撑部件、热沉部件和维护平台等，用于实现低温环境下超导力学性能试验，等离子体热冲击下超导磁体性能验证等。除了一般真空杜瓦系统中要求的高效率、高可靠性、密封性能之外，还要综合考虑测试平台中的真空抽气系统、诊断测量系统、控制系统、测试件移动平台和水冷系统等接口布置。

2.3、 工作条件

（1）工作、启动温度：-10℃～+100℃；储存温度：-30℃～+60℃；

（2）高电气绝缘：整个系统，尤其是监测电路，必须能承受磁体励磁或失超时产生的高电压（可达数千伏）

2.4、 技术性能指标要求

加速寿命实验平台真空杜瓦系统主要由真空杜瓦系统体主体、左右两侧真空腔门及支撑、移动测试平台、气动卡钳组件、真空腔维护平台、真空腔泵组前级管路（含相应的波纹管和转接法兰），以及若干密封圈、波纹管、卡箍等真空系统辅材组成。其核心技术指标为：

（1）主体结构与材料参数要求：

- 真空杜瓦系统本体参数：尺寸为内直径3.6m，长度10.67 m，壁厚16 mm，真空杜瓦系统内侧采用圆环和横梁加强筋强化。单侧真空杜瓦系统门可以打开最大角度为95°，并且要求有限位缓冲结构。

- 真空杜瓦系统主体结构必须采用奥氏体无磁不锈钢（如304L）。

- 真空杜瓦系统内表面要求机械抛光处理，表面粗糙度粗优于 1.6 μm，无油、脂、划痕、焊瘤、机加工刀纹。真空杜瓦系统外表面要求表面机械抛光，表面粗糙度优于3.2um，无油、脂、划痕、焊瘤、机加工刀纹。

- 结构完整性：真空杜瓦系统门支撑关节活动灵活，卡钳夹持力满足密封要求，便于安装、检漏与维护。

- 真空杜瓦系统窗口布置为：6×DN32、8×DN80、4×DN100、5×DN160、38×DN200、6×DN250、8×DN400，5×DN1000，其中用于DN200法兰颈管以下的窗口法兰规格为CF法兰，6个DN250颈管法兰为有两种规格为：4个CF250颈管法兰，2个ISO-F DN250颈管法兰。DN250颈管法兰规格为ISO-F法兰；

- 真空杜瓦系统的观察窗有两种规格：腰孔观察窗（长×宽：1040mm×360mm，数量：5）；矩形观察窗（长×宽：393mm×213mm，数量1个）；圆形观察窗1（接口：CF200，数量4个）；圆形观察窗2(接口：CF160，数量4个）。

- 真空杜瓦系统维护平台要求爬梯可拆，且安装维护方便，其中维护平台底板要求用不锈钢栅格板，护栏采用不锈钢钢管。维护平台可以承重要求不低于800kg/m2。

- 等离子体源：功率20~30kW，电弧电压80 – 150 V（典型），等离子射流温度6,000 – 15,000 K（约5,700 – 14,700°C）。

真空杜瓦系统正面两端需要喷上中国科学院、中国科学院合肥物质科学研究院和中国科学院等离子体物理研究所的logo，logo喷涂区域尺寸为：长2m×宽0.6m